УДК 53.087.92

ПЕРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ

В.А. Куликов

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

e-mail: kulik000@mail.ru

В.В. Сяктерева

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия

e-mail: syaktereva_vika@mail.ru

В статье рассматриваются первичные преобразователи температуры и плотности теплового потока, предназначенные для проведения измерений в грунте. Представлены конструктивные особенности преобразователей и основные параметры, определяющие их возможные применения. По результатам анализа свойств и полученных в ходе испытаний параметров показана возможность их использования в системах мониторинга тепловых процессов в приповерхностных слоях земли, связанных с извержениями вулканов.

Ключевые слова: Мониторинг извержений вулканов, температура, первичный преобразователь температуры, тепловой поток, датчик плотности теплового потока.

Введение

Предсказание природных явлений, которые относятся к категории опасных для жизнедеятельности человека, обычно производится методом контроля и оценки признаков и проявлений, прямо или косвенно связанных с возможным возникновением опасного события. Также эффективны методы моделирования явлений, которые при наличии адекватных моделей и достоверных исходных данных дают вполне приемлемые результаты.

Вулканическая деятельность на планете Земля является неотъемлемой частью природных явлений и оказывает существенное влияние на жизнедеятельность человека, вызывая, в частности, катастрофические последствия, которые могут быть предотвращены или уменьшены при наличии эффективных средств слежения за состоянием вулканов и их активностью.

Методы и средства мониторинга вулканической деятельности делятся на две группы. Первая группа включает в себя исследования эффектов и явлений, наблюдаемых непосредственно вблизи вулкана, вторая представляет собой дистанционное зондирование состояния вулканов и  атмосферы в зонах вулканической деятельности, например, из космоса.

Применение находят средства контроля температуры и других тепловых величин в зонах вблизи вулканов. Приближение к поверхности земли разогретой лавы перед извержением вулкана сопровождается увеличением плотности теплового потока, направленного к поверхности земли, и повышением температуры грунта. Поэтому контроль этих параметров является способом слежения за возможным развитием катастрофических ситуаций в жизни вулкана. Совершенствование таких средств мониторинга тепловых вулканических процессов является актуальной задачей, о чем свидетельствуют современные публикаций по теме [1].

Решая ранее задачу контроля теплопотерь на теплотрассах [2], заглубленных в грунт, авторами совместно с коллегами был разработан и запатентован оригинальный защищенный малоинерционный первичный преобразователь температуры, оценке возможных применений которого для целей мониторинга вулканической деятельности посвящена данная статья.

Малоинерционный защищенный первичный преобразователь

температуры

Первичный преобразователь температуры [3] является термопреобразователем сопротивления и выполнен в виде многослойной цилиндрической конструкции (рис. 1).

Рисунок 1 – Первичный преобразователь температуры:

1 – защитный корпус; 2 –  катушка чувствительного элемента из микропровода;

3, 4 – изоляционные слои; 5 – выводы чувствительного элемента

Внешний слой 1 представляет собой защитный корпус – трубу, диаметр, толщина и материал которой зависят от варианта применения. На внутренней поверхности трубы в один или несколько слоев в виде катушки 2 уложен изолированный электрический микропровод из термочувствительного материала, например, меди, являющийся чувствительным элементом первичного преобразователя. Катушка 2 двумя дополнительными изоляционными слоями 3 и 4, выполненными, например, из фторопласта, защищена от электрических и механических воздействий изнутри и снаружи. Выводы 5 чувствительного элемента укладываются вдоль оси во внутренней полости многослойной конструкции.

Способ изготовления преобразователя представлен в патенте.

Экспериментальные образцы первичного преобразователя были выполнены в виде игольчатой конструкции с внешним диаметром 3 мм защитной трубки из нержавеющей стали и исследовались в лабораторных и полевых условиях.

В лаборатории использовались высокоточные измерительные приборы: Теркон – преобразователь сигналов датчиков температуры и Термотест-100 – жидкостный термостат переливания (ООО «Термэкс», г. Томск).  В полевых условиях проводились измерения температуры грунта путем погружения первичного преобразователя на глубину до 0,5 м. В качестве вторичного прибора использовался серийный высокоточный прибор судмедэксперта ПСМЭ (ООО «Программно-аппаратные системы», г. Ижевск).

Экспериментально установлено следующее.

Градуировочная характеристика первичных преобразователей соответствует типу 50М по ГОСТ 6651-2009, температурный коэффициент сопротивления в диапазоне температур -30…+100 ºС составил 0,00426 ºС-1. Погрешность измерений температуры в термостате не превысила ±0,3 К. При этом показатель тепловой инерции в термостате составил 3 с, а в грунте – не более 10 с. Также установлено, что для изготовления первичных преобразователей может использоваться промышленный обмоточный медный провод ПЭТр-155 0,032, где 155 – максимальная температура эксплуатации в ºС, а 0,032 – диаметр микропровода в мм. Преобразователи могут изготавливаться в лабораторных условиях с минимальным привлечением дополнительной технологической оснастки. Чувствительные элементы могут быть собраны в измерительную косу, размещаемую внутри трубы в скважине, что позволяет производить измерения температурного профиля грунта и более глубоких слоев земли. Для повышения верхней измеряемой температуры более +200 ºС - максимальной температуры для медных чувствительных элементов, вместо  медного микропровода возможно применение  других материалов, например, из платины.

Датчик плотности теплового потока

На основе первичного преобразователя температуры конструкции рис. 1 разработан первичный преобразователь (датчик) плотности теплового потока для проведения измерений в грунте земли. Цель разработки состояла в оценке теплопотерь (тепловых потоков) от теплотрасс, заглубленных в грунт.

Конструктивно датчик представляет собой трехсекционный первичный преобразователь температуры, который содержит внутри защитной трубки разнесенные по длине три чувствительных элемента (рис. 2). Причем все элементы изготавливаются в едином технологическом цикле, как представлено в патенте, упомянутом ранее.

Рисунок 2 – Датчик плотности теплового потока:

1, 2, 3 – чувствительные элементы с изоляцией

Измерение плотности теплового потока производится косвенным градиентным методом, основанным на законе Фурье [4]

q=λΔТL,

где λ - теплопроводность исследуемой среды (грунта); L - толщина так называемой измерительной стенки – расстояние между двумя изотермическими поверхностями с разностью температуры ΔT.

Таким образом, определение плотности q теплового потока вдоль оси датчика осуществляется расчетным путем по результатам измерений теплопроводности λ и градиента температуры ΔТL, которое при заданном расстоянии между двумя первичными преобразователями температуры 1 и 3 на рис. 2 фактически сводится к измерению разности температуры на участке между ними.

Для измерения теплопроводности грунта использован динамический метод, основанный на решении задачи нестационарной теплопроводности для цилиндра, окруженного неограниченной средой [5]. Решение получено Блэквеллом [6]. Откуда теплопроводность грунта находится по формуле

λ=P4πL1ΔT1lnτ2τ1,

где P - мощность, выделяемая нагревателем внутри цилиндра с длиной L1; ΔT1 - перепад температуры цилиндра меду  моментами времени τ1 и τ2 после начала нагрева, выбираемых на линейном участке зависимости изменения его температуры от логарифма времени.

В работах авторов [2, 7, 8] впервые показана возможность применения данного метода для измерения теплопроводности грунта в полевых условиях с использованием термопреобразователя сопротивления цилиндрической конструкции.

Таким образом, чувствительный элемент 2 датчика плотности теплового потока на рис. 2 предназначен для измерения теплопроводности грунта, что производится после проведения измерений градиента температуры.

Для экспериментальных исследований датчика плотности теплового потока был создан портативный микропроцессорный прибор (контроллер), выполняющий функции управления измерениями и вводом измерительной информации в персональный компьютер. Для градуировки измерительной системы также был разработан лабораторный источник теплового потока [9]  на основе управляемых  кольцевых нагревателей, собранных в цилиндр, куда загружался сухой промытый песок. Тепловой поток заданной плотности возникал в песке вдоль оси цилиндра за счет поддерживаемого градиента температуры кольцевыми нагревателями. Плотность потока контролировалась промышленным датчиком теплового потока ДТП 0924 (ОАО НПП Эталон, г. Омск).

Первоначально была выполнена градуировка созданной системы измерения плотности теплового потока и определены разрешающая способность на уровне 0,05 Вт/м2 и диапазон измерений с максимальной плотностью потока в песке на уровне 100 Вт/м2. Определена максимальная погрешность измерений в лабораторных условиях путем многократных повторных экспериментов, которая для всего измерительного тракта источник теплового потока – система измерений составила 6,9 %. Была определена также разрешающая способность системы по температуре на уровне 0,001 K.

Полевые испытания датчика плотности теплового потока и системы в целом проводились в весенний период во второй половине апреля после схода снега при температуре окружающего воздуха +2°С. Измерялась плотность потока теплопотерь на заглубленной в грунт теплотрассе вблизи корпуса промышленного здания. Датчик плотности теплового потока вводился в грунт на глубину 0,5 м над двумя участками теплотрассы с нормальной и частично разрушенной теплоизоляцией магистралей теплоносителя. Путем многократных повторяющихся измерений с выемкой и переустановкой датчика теплового потока получены следующие данные.

На участке теплотрассы с нарушенной теплоизоляцией теплопотери составили 27 Вт/м2  с разбросом ±1,5 %. На участке с исправной теплоизоляцией потери меньше – на уровне 9 Вт/м2 при разбросе показаний ±0,6 %. После введения датчика в грунт на проведение одного измерения затрачивалось менее 5 минут. Одно измерение  складывалось из интервалов: выдержка датчика в грунте до установки его температуры, измерение градиента температуры в грунте, измерение теплопроводности грунта, индикация и запись результатов измерений в память компьютера.

Заключение

Представленные в работе первичные преобразователи температуры и плотности теплового потока по основным своим метрологическим характеристикам и параметрам соответствуют действующим нормативным документам и позволяют производить измерения соответствующих параметров в объеме грунта. Диапазон температурных измерений может составлять как для термопреобразователей сопротивления с медными чувствительными элементами от – 180 до +200 °С. Измерения плотности теплового потока в грунте могут производиться в диапазоне от десятых долей до десятков Вт/м2, что соответствует уровню теплопотерь ядра земли и уровням излучения нагретых зон вулканов   вблизи поверхности земли. Считаем целесообразным проведение испытаний преобразователей в зонах действующих вулканов и выполнение дальнейших исследований и работ по разработке конструкций первичных преобразователей для целей мониторинга вулканической активности.

Список литературы

1. Муравьев А.В. Геотермический мониторинг как способ прогноза вулканических извержений и оценки геоэнергетических ресурсов // Георесурсы. 2018. № 20(4), ч. 2. С. 413-422. DOI: https:// doi.org/10.18599/grs.2018.4.413-422.

2. Куликов В.А., Сяктерева В.В., Никитин К.А. Экспериментальные исследования информационно-измерительной системы для измерения теплопроводности грунта // Интеллектуальные системы в производстве. 2011. № 1 (17).  С. 191-196.

3. Куликов В.А., Никитин К.А., Рогожников М.А. Термопреобразователь сопротивления (варианты) и способ его изготовления. Патент на изобретение RU 2533755 C1, 20.11.2014. Заявка № 2013122973/28 от 20.05.2013. Опубл. 20.11.2014, Бюл. № 32.

4. Геращенко О.А., Федоров В.Г. Тепловые и температурные измерения: справочное руководство. Киев: Наукова думка, 1965. 304 с.

5. Методы определения теплопроводности и температуропроводности / Под ред. А.В. Лыкова. М. : Энергия, 1973. 336 с.

6. Blackwell, J.H. A transient-flow method for determination of thermal constants of insulating materials in bulk // J/ Appl. Phys. 1954. V.  25. P. 137-144.

7. Куликов В.А., Сяктерева В.В. Динамические измерения теплопроводности грунта с применением линейного нагревателя - датчика температуры // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2011. № 2 (50). С. 137-140.

8. Никитин К.А., Куликов В.А. Исследование градиентного датчика малых тепловых потоков в грунте // Интеллектуальные системы в производстве. 2010. № 2 (16). С. 186-192.

9. Куликов В.А., Источник теплового потока для градуировки и поверки датчиков плотности теплового потока погружаемого типа / К.А. Никитин, М.А. Рогожников // Приборостроение в XXI веке - 2014. Интеграция науки, образования и производства: сб. материалов X Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  Калашникова, 2015. – С. 287-291.

PRIMARY TRANSDUCER OF THERMAL VALUES FOR THE MONITORING SYSTEMS OF VOLCANIC ERUPTIONS

V.A. Kulikov

Udmurt State University, Izhevsk, Russia

e-mail: kulik000@mail.ru

V.V. Syaktereva

Kalashnikov ISTU, Izhevsk, Russia

e-mail: syaktereva_vika@mail.ru

The article deals with primary transducer of temperature and heat flux density designed for measurements in the ground. The design features of the transducer and the main parameters determining their possible applications are determined. Based on the results of the analysis of the properties and the parameters obtained during the tests, the possibility of their use in monitoring systems of thermal processes in the near-surface layers of the earth associated with volcanic eruptions is shown.

Keywords: Monitoring of volcanic eruptions, temperature, primary transducer of temperature, heat flux, heat flux density transmitter.